上海美普达可见分光光度计产品特点：
一：可单独控制氘灯和钨灯
二：插座式氘灯和钨灯设计，换灯时免光学调试
三：宽大的样品室，可容纳5~100mm各种规格的比色皿
四：自动波长校准、自动波长设定、自动光源切换
五：与国际潮流同步的USB数据输出接口，可选配美谱达多种应用软件进行联机操作；
六：独特的光学系统、1200条/mm光栅和原装进口的接收器确保仪器具有优良的性能指标；
七：主机可保存100条标准曲线，方便以后随时调用此曲线。同时可保存200组测试数据，从此免除你意外丢失数据的烦恼。
八：仪器采用128×64位点阵液晶显示器，能直接显示标准曲线、曲线方程及其相关系数、200组测试数据，并可选配热敏、针式等类型的打印机打印数据；
 

上海美普达可见分光光度计产品技术参数：
	仪器型号：
	V-1200B

	波长范围：
	325-1000nm

	光谱带宽：
	4nm

	波长准确度：
	±1nm

	波长重复性：
	0.5nm

	光度准确度：
	±0.5%T

	光度重复性：
	0.2%T

	杂散光：
	0.2%T（360nm处）

	稳定性：
	±0.002A/h(500nm处)

	显示方式：
	128×64位大屏幕液晶显示器 ，最小分辨率0.1nm

	工作方式：
	吸光度、透过率、能量

	波长设置方式：
	自动

	吸光度范围：
	-0.3-3A，0-200%T

	检测器：
	进口硅光二极管

	光源：
	进口品牌钨灯

	键盘：
	触摸式按键

	数据输出：
	USB标准接口

	打印输出：
	并口

	电源：
	AC 220V/50Hz 或 110V/60Hz

	仪器尺寸：
	480*360*210mm

	机重量：
	12kg


 

产品本身质量问题一年之内免费维修
